# Mjerenje 14C aktivnosti metodom AMS – Akceleratorska masena spektrometrija

Andreja Sironić, Nada Horvatinčić, Ines Krajcar Bronić, Bogomil Obelić i Jadranka Barešić

Institut "Ruđer Bošković", Bijenička 54, 10000 Zagreb

e-mail: asironic@irb.hr, krajcar@irb.hr

Uvod

U Laboratoriju za mjerenja niskih aktivnosti (LNA) Instituta "Ruđer Bošković" koriste se dvije radiometrijske tehnike mjerenja koncentracije izotopa 14C: mjerenje plinskim proporcionalnim brojačem (GPC) od 1968. godine i tekućinskim scintilacijskim brojačem (LSC) od 2001. godine. Za navedene tehnike mjerenja razvijene su i odgovarajuće metode obrade uzoraka, kako bi se dobio uzorak u kemijskom obliku pogodnom za mjerenje [1-4]. Zajednička karakteristika radiometrijskih tehnika mjerenja je mjerenje brzina raspada 14C u određenoj količini uzorka. Za obje tehnike potrebno je 2-5 g ugljika, odnosno odgovarajuća količina originalnog uzorka: najmanje 30 g karbonata, 15 g drva, ili 300 – 500 g kosti.

Posljednjih dvadesetak godina u svijetu sve više prevladava tehnika mjerenja koncentracije 14C pomoću akceleratora – akceleratorska masena spektrometrija (AMS). AMS mjeri ukupan broj atoma 14C u nekom uzorku u odnosu na broj atoma 12C, a potrebna količina ugljika za mjerenje iznosi samo nekoliko mg, dakle i potrebna količina uzorka je oko 1000 puta manja. Korištenje AMS tehnike otvara brojne nove primjene 14C metode u arheologiji, geologiji, paleoklimatologiji, sedimentologiji, ekologiji i dr.

Budući da su akceleratori skupe mašine, te da je mjerenje jednog uzorka relativno kratko (nekoliko minuta, dok je radiometrijskim tehnikama potrebno oko 24 sata), a priprema uzorka za AMS traje nekoliko dana, uobičajeno je da postoji veći broj laboratorija koji pripremaju uzorke za jedan akcelerator. LNA se također priključio sve većem broju takvih laboratorija. U ovom radu opisan je proces obrade uzoraka i aparatura za pripremu uzoraka za AMS mjerenje, te prvi rezultati testova. Aparatura je nabavljena i konstruirana uz financijsku pomoć projekata IAEA, MZOS i EU. Tijekom 2007. godine pripremljeni su prvi uzorci poznate 14C aktivnosti, koji su izmjereni na akceleratoru u Scottish Universities Environmental Research Center (SUERC) u Škotskoj.

Obrada uzoraka

Iz uzorka u kojem se želi mjeriti koncentracija 14C AMS tehnikom, mora se kemijskim postupcima izolirati čisti ugljik u obliku grafita. U procesu tzv. pretpripreme uzoraka za AMS koriste se iste metode obrade kao i za radiometrijske tehnike, ali prilagođene malim količinama uzoraka. Pri tome posebnu pozornost upravo zbog male količine uzorka treba posvetiti odstranjivanju stranog materijala, pogotovo onog suvremenog podrijetla, koji može onečistiti uzorak i tako dati pogrešnu 14C starost. Uzorci se stoga pregledavaju pod mikroskopom. Sav metalni pribor i stakleno posuđe koje se koristi kod obrade uzorka mora se termički obraditi na temperaturi ~600ºC.

Spaljivanje organskih uzoraka u zataljenim vakuumiranim kvarcnim cjevčicama vrši se na temperaturi 850ºC. U cjevčicu se uz uzorak dodaju srebrna vuna i bakrov(II) oksid. Ag služi za uklanjanje sumpornih spojeva iz uzorka koji inhibiraju reakcije u daljnjim koracima. Bakrov(II) oksid je izvor kisika potrebnog za nastajanje CO2 iz organskog materijala. Iz karbonatnih uzoraka se CO2 dobiva reakcijom hidrolize s kiselinom u posebnoj ampuli koja se priključuje na vakuumsku liniju.

Dobiveni CO2 se postupkom grafitizacije reducira u elementarni ugljik reakcijom sa cinkom uz željezo kao katalizator na temperaturi 550ºC.

CO2 + 2 Zn → 2 ZnO + C						(1)

Nastali grafit hvata se na željezu, a dobivena smjesa Fe i ugljika predstavlja "grafitnu" metu koja se preša na nosače meta za mjerenje akceleratorom. Cijeli postupak grafitizacije se provodi u posebno konstruiranoj vakuumskoj liniji.

Vakuumska linija za grafitizaciju

Aparatura za grafitizaciju uzoraka u LNA prikazana je na Slici 1. Sastoji se od sljedećih glavnih dijelova:

- Rotacijska pumpa (za predvakuum do 10-2 mbar), turbomolekularna pumpa (vakuum do 10-5 mbar) i vakuummetri;

- Linija za rukovanje sa CO2 (lomljenje kvarcnih cjevčica nakon spaljivanja, hidroliza karbonata, odjeljivanje CO2 za 13C analize, pročišćavanje CO2) (lijevo na Slici 1);

- Linija za grafitizaciju koja se sastoji od 4 jedinice, čime je omogućena istovremena priprema 4 uzorka grafita (desno na Slici 1). Jedinica za grafitizaciju prikazana je detaljnije na Slici 2.

- Napajanje s kontrolom temperature za svaku pojedinu peć na sustavu za grafitizaciju;

- Računalo kojim se prati tijek reakcije u svakoj jedinici, očitava se tlak CO2 na sva 4 mjerna pretvarača (transducera) u 5-min intervalima, crta se graf na ekranu, te spremaju podatci.

Slika 1. Aparatura za pripremu grafita iz CO2 za mjerenje koncentracije 14C tehnikom AMS. Lijevo – rukovanje sa CO2, desno – 4 jedinice za grafitizaciju.

Na Slici 3 prikazan je graf praćenja tlaka CO2 na sva četiri mjerna pretvarača na četiri jedinice za grafitizaciju. Vidljivo je da tlak plina u jedinici za grafitizaciju pada s vremenom uslijed reakcije redukcije (jednadžba 1) (osim početnog laganog povišenja tlaka zbog zagrijavanja cjevčice sa Zn prije nego reakcija započne). Na osnovi toga prati se tijek reakcije, te izračunava iskorištenje reakcije.

Slika 2. Jedinica za grafitizaciju. A – cjevčica sa Zn u grijaču, B – cjevčica sa Fe u grijaču, C – mjerni pretvarač (transducer) spojen s računalom.

Slika 3. Primjer praćenja tlaka CO2 tijekom redukcije u elementarni ugljik na sve 4 jedinice za grafitizaciju.

Rezultati

Sve četiri jedinice za grafitizaciju pokazale su iskorištenje reakcije veće od 95%. Grafit iz uzorka CO2 koji ne sadrži 14C (tzv. background) – zemni plin "Rogaška" – dao je očekivanu 14C starost blizu granice metode, čime je pokazano da nema kontaminacije u dijelu linije za grafitizaciju. Uzorci drva "Heidelberg", također bez 14C, pokazali su ipak neku mjerljivu koncentraciju 14C ukazujući na određeno onečišćenje kvarcnih cjevčica za spaljivanje uzoraka, koje pri tim prvim pripremama nisu bile prethodno termički obrađene. Uzorci poznate starosti pripremljeni kemikalijama (Fe, Zn, CuO) različitih proizvođača također pokazuju da je potrebno provjeriti eventualnu prisutnost ugljika u željezu korištenom u reakciji grafitizacije.

Na Slici 4 prikazana je usporedba očekivane relativne specifične aktivnosti 14C u mjerenim uzorcima, a14C, koja je izražena u postocima suvremenog ugljika pMC, gdje a14C = 100 pMC odgovara specifičnoj aktivnosti 226 Bq/kg ugljika). Neaktivni uzorci ("background") ne sadrže 14C i očekuje se a14C = 0. Linearna korelacija između očekivanih i izmjerenih a14C pokazuje dobro slaganje (Slika 4a).

Slika 4. Usporedba očekivane i izmjerene relativne specifične aktivnosti 14C, a14C; a – svi uzorci, b – detalji (referentni standard Oxalic Acid II NIST SRM4990C i različiti "background" uzorci).

Međutim, pažljivija analiza (Slika 4b) pokazuje da većina "background" uzoraka ima mjerljivu a14C, te da su izmjerene 14C aktivnosti referentnog standarda niže od poznate vrijednosti (134,07 pMC). Ovakvi rezultati prvih priprema grafita u LNA ukazuje na manje onečišćenje suvremenim 14C iz atmosfere. Stoga se zaključuje da je kod pripreme grafita nužno posvetiti veliku pozornost izbjegavanju bilo kakvog onečišćenja u procesu pripreme grafita.

Zaključak

Konstrukcijom vakuumske linije za grafitizaciju uzoraka za AMS 14C datiranje omogućit će se na Institutu "Ruđer Bošković" 14C datiranje znatno manje količine uzorka (nekoliko miligrama) nego dosadašnjim klasičnim radiometrijskim metodama (GPC i LSC). Time se znatno proširuju mogućnosti primjene 14C datiranja u arheologiji, geologiji, geokemiji, paleoklimatologiji, ekologiji i drugim područjima.

Zbog vrlo male količine uzorka potrebne za pripremu grafitne mete, AMS tehnika je vrlo osjetljiva na onečišćenja, te se svakoj fazi pripreme uzorka mora pristupiti s nužnom pozornošću.

Zahvala

Rad je financiran sredstvima MZOS projekta 098-0982709-2741, IAEA projekta CRO/8/006 i EU FP6 projekta 043584 AMS-14C. G. Cook, P. Naysmith i G. Muir (SUERC, East Kilbride, Škotska) pomogli su pri testiranju linije i izvršili mjerenja aktivnosti 14C u grafitnim metama na akceleratoru.

LITERATURA

[1]	Srdoč D, Sliepčević A, Breyer B. Datiranje arheoloških nalaza biološkog porijekla metodom radioaktivnog ugljika 14C. Rad JAZU 1971;349:109-157.

[2]	Horvatinčić N, Barešić J, Krajcar Bronić I, Obelić B. Measurements of low 14C activities in a liquid scintillation counter in the Zagreb Radiocarbon Laboratory. Radiocarbon 2004;46/1:105-116.

[3]	Barešić J, Krajcar Bronić I, Horvatinčić N, Obelić B. Mjerenje niskih 14C aktivnosti uzoraka u obliku benzena u tekućinskom scintilacijskom brojaču. U: Garaj-Vrhovac V, Kopjar N, Miljanić S, ur. Zbornik radova Šestog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja; 18.-20. travnja 2005; Stubičke Toplice, Hrvatska. Zagreb: HDZZ; 2005. str. 158-63.

[4]	Barešić J, Krajcar Bronić I, Horvatinčić N, Obelić B. Mjerenje niskih 14C aktivnosti uzoraka pripremljenih metodom apsorpcije CO2. U: Krajcar Bronić I, Miljanić S, Obelić B, ur. Zbornik radova Petog simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja; 9.-11. travnja 2003; Stubičke Toplice, Hrvatska. Zagreb: HDZZ; 2003. str. 267-72.

# Measurement of 14C activities by the Accelerator mass spectrometry (AMS)

Andreja Sironić, Nada Horvatinčić, Ines Krajcar Bronić, Bogomil Obelić and Jadranka Barešić

Ruđer Bošković Institute, Bijenička 54, 10000 Zagreb, Croatia

e-mail: asironic@irb.hr, krajcar@irb.hr

In the Laboratory for Low-level Radioactivity at the Ruđer Bošković Institute various types of samples have been dated by the 14C method. In addition to the gas proportional counting and liquid scintillation counting measurement techniques, we have recently developed a technique of sample preparation for the Accelerator Mass Spectrometry (AMS) measurement technique. The main advantage of the AMS technique is a small amount of a sample (2 mg of carbon).

A vacuum line for preparation of graphite samples has been constructed and tested. A line consists of: 1) two vacuum pumps and vacuum gauges, 2) line for CO2 handling (cracking of quartz combustion tubes, hydrolysis of carbonates), 3) line for graphitisation consisting of 4 units, enabling thus preparation of four graphites simultaneously, 4) power supply unit for temperature control of furnaces, and 5) PC for process monitoring with interfaces and software that enables continuous monitoring of the pressure in each graphitization unit and saves data for further analysis.

All four graphitisation units showed good performances with the yield higher than 95%. Various samples of known 14C activity, from "background" samples containing no 14C to active reference materials, showed good correlation with the expected activities. However, detailed analysis indicated a small contamination by modern atmospheric 14C activity. To obtain better results and lower background, it is necessary to carefully clean and pre-combust all quartz tubes before combusting samples to avoid contamination with modern carbon. Care should be taken also on chemicals used in each stage of graphite preparation.

Graphite samples for 14C dating prepared at the Ruđer Bošković Institute were measured at the accellerator facility of the Scottish Universities Environmental Reserach Centre (SUERC) in Eask Kilbride, Scotland, UK, within the EU FP6 project 043584 AMS-14C.

# Text boxes

b

a

a

A

C

B